广东省人民医院惠福分院红外测温仪

项目需求

# 项目名称

项目名称：广东省人民医院惠福分院红外测温仪项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体测温双目筒机 | 配置详见3.1.1、人体测温双目筒机 | 1台 |
| 2 | 人体测温黑体 | 配置详见3.1.2、人体测温黑体 | 1台 |
| 3 | 热成像支架1 | 配置详见3.1.3、热成像支架1 | 1台 |
| 4 | 热成像支架2 | 配置详见3.1.4、热成像支架2 | 1片 |

# 详细配置参数

## 3.1.1、人体测温双目筒机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热成像 | 分辨率160 × 120； |
| 2 | 焦距 | 焦距6mm |
| 3 | 视场角 | 25°×18.7°; |
| 4 | 可见光 | 分辨率2688*1520； |
| 5 | 焦距 | 焦距8mm； |
| 6 | 视频模式 | 双光融合 |
| 7 | 联动报警 | 支持联动白光报警、支持联动声音报警 |
| 8 | 最佳人体测温距离 | 2米；宽度：0.89米 |
| 9 | 保证测温精度人体测温有效距离范围 | 1.5米-3.0米 |
| 10 | 人脸抓拍 | 设备支持人脸抓拍，支持最多20人同时检测体温 |
| 11 | 口罩识别 | 支持口罩识别 |
| 12 | 测温精度 | （方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃ |
| 13 | 测温范围 | 0-45℃ |
| 14 | 平台接入 | 萤石云（2.0 向下兼容）、4200客户端和ehome（5.0 向下兼容）平台均支持预览、报警上传、回放； |
| 15 | iSC | 支撑iSC（预览、报警、回放） |
| 16 | 工作温度 | 15℃-35℃，＜95% RH |
| 17 | 防护等级 | IP67 |
| 18 | 推荐安装高度 | 1.7米 |
| 19 | 电源输入（出厂自带） | DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)（标配DC 12V电源适配器） |
| 20 | 可见光 | 分辨率2688*1520； |
| 21 | 焦距 | 8mm； |
| 22 | 视频模式 | 双光融合 |
| 23 | 联动报警 | 支持联动白光报警、支持联动声音报警 |

## 3.1.2、人体测温黑体

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸： | 120 mm x 119.6 mm x 176.6 mm |
| 2 | 辐射面尺寸： | Φ70mm |
| 3 | 温度分辨率： | 0.1℃ |
| 4 | 温度精度： | ±0.1℃ |
| 5 | 环温： | ＋5.0℃~50℃ |
| 6 | 稳定性： | ±0.08℃/10min |
| 7 | 有效发射率： | 0.97±0.02 |
| 8 | 功率： | 20W |
| 9 | 工作温度： | 0℃~35℃ |
| 10 | 净重： | 1.85kg |
| 11 | 安装方式： | 安装在水平桌面 |

## 3.1.3、热成像支架1

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 螺丝尺寸： | 1/4-20UNC |
| 2 | 节数： | 3 |
| 3 | 最低： | 710mm |
| 4 | 最高： | 1800mm |
| 5 | 最大管径： | 29.3mm |
| 6 | 最小管径： | 23mm |
| 7 | 自重： | 1.66kg |
| 8 | 最大负重： | 5kg |
| 9 | 材质： | 塑料材质 |

## 3.1.4、热成像支架2

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 筒机-三脚架转接支架 |

# 项目工期及实施要求

项目工期

承建商须在合同签订后的1周内完成整个项目的实施。

实施要求

1、施工须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、严格落实安全文明施工，不得打扰院方医务人员、患者及其他相关人员的正常工作作息。

# 集成技术及实施服务要求

集成技术要求

1、需符合国家综合布线规范要求，线缆主材采用符合国内外标准的Cat6或以上级别阻燃双绞线，综合布线配套材料必须与线缆主材为同一品牌，且为国内外知名品牌。

2、各信息点须进行FLUKE测试。

3、选用的辅材例如：管材、桥架、膨胀管、自攻丝、胶布、扎带、分色标签等，必须采用品质优良的正规厂家产品。

实施服务要求：

1、需要有项目详细的实施方案和进度计划表；

2、需要提供实施团队组成、工作内容、投入人员、项目进程表及需采购人配合等内容；

3、所有系统都必须按要求完成安装调试，必须按医院具体情况和要求做好施工并完成系统对接工作，保证系统的安全性和稳定性；

4、需提供详细的培训计划：包括系统管理员的培训、操作骨干的培训和科室管理人员、操作人员的培训方法和内容；

5、需要提供详细的系统试运行方案。

# 保修要求

所有硬件产品求提供为期至少一年的原厂保修服务，软件产品提供为期至少一年的维护服务。

| 项目 | 关键控制点 | 衡量内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务响应时间 | 现场响应能力 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 响应时间 | <=2小时 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 响应时间 | <=4小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 响应时间 | <=8小时 |
| 服务周期 | 硬件故障恢复 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 硬件故障恢复周期 | <=24小时 超过24小时提供配件备机 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 硬件故障恢复周期 | <=48小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 硬件故障恢复周期 | <=72小时 |