附件1：

数字切片扫描系统维保服务项目需求

- 服务内容

- 甲方为下列信息系统向乙方购买维护服务（日常维护、修改调整、系统集成）：

| - 序号 | - 信息系统名称 | - 服务期限 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 数字病理切片扫描系统 | - 365天 | - 维护期一年 |
| - 2 | - 明场玻片扫描主机 | - 365天 | - 维护期一年 |
| - 3 | - 荧光玻片扫描主机 | - 365天 | - 维护期一年 |

- 日常维护：

- 稳定运行保障：制定和调整系统检查和维护方案，保证在用各系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

- 系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误，在2个工作日内完成修复。

- 系统数据修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误，查明原因和进行数据修复。在2个工作日内完成修复。

- 实施培训：负责因各种原因变化增加的项目实施和人员培训工作。

- 修改调整：

根据甲方的要求改进或扩充信息系统使其更完善、适应环境的变化，以及与第三方软件的接口集成，并将这些修改调整加以实施、培训、后续服务。

乙方根据甲方所提出的需求，对软件进行本地化修改过程中，涉及数据库表结构，视图以及存储过程的变更，需要通过甲方信息部门的评审，评审通过后方可修改。

完善性调整：

- 支持为达致符合政府规范、要求所必须进行的修改。

- 在系统结构允许的范围内，根据甲方管理和业务变化做出必要的流程变更、功能新增、调整和修改，执行和实施信息系统软件升级（升级只限于在现有系统版本内进行功能调整）。

适应性调整：

- 维护期内，信息系统的应适应支撑系统软件（包括服务器端、客户端），如操作系统、数据库系统、浏览器等发生改变而做相应的调整。

第三方软件接口开发：

（4） 维护期内，对维护范围内的系统、在系统结构允许范围内，甲方购买的第三方软件、设备需要集成到所维护的信息系统中时，负责完成相应的接口开发工作。

- 系统集成服务

- 系统维护：负责操作系统、数据库等系统平台软件的管理、监控和维护。

- 系统安全：负责医院信息系统安全性方案的总体规划、设计和监控。

（3）数据备份：负责医院数据备份包括实时备份和系统安全性方案的设计和实施。

- 硬件类

- 定期维护

- 查验扫描清晰度

- 全面机械检查

- 清理内外灰尘及污垢

- 清洁镜头

- 载物台加注润滑油

- 清洁编码器刻度

- 检查硬盘存储空间

- 检查数据线接口

- 清洁载物台

- 检查Start按键和Stop按键的功能

- 检查科勒照明

- 做上载器的清洁和维护

- 清洁玻片架和检查是否有破损

- 检查Tissue Finder的操作情况

- 检查宏相机的位置

- 检查图像质量

- 运行校准

- 查验玻片上载情况

- 在各种放大倍数下扫描至少一张玻片，以查验并校准各种参数。

- 打开扫描图片，查看图片清晰度及各种浏览工具

- 做20X和40X镜头的线阵相机增益和面阵相机增益

- 做Presnap校准

- 对Thru Bean Senser 进行校准

- 上载器校准

- 维修

- 免维修上门费用

- 免配件更换费用

- 说明故障类别，包括问题描述

- 维修中记录“PIN”码，如“FIN-0001”

- 记录任何被拆除或更换的零配件名称

- 记录任何校准或调节部件

- 软件类

- 查验并升级Aperio Console和ImageScope软件版本

- 查验并升级分析软件

- 建立“sysinfo”文件格式并于保存

- 备份Controller.xml配置文件

- 提供扫描工作站的出厂系统备份，

- 如果扫描工作站系统崩溃提供还原服务

- 如果服务器系统或者硬件损坏导致eSlideManager图片管理平台损坏，提供维修平台服务，保证平台正常运行。免维修上门费用

- 说明故障类别，包括问题描述

- 维修中记录“PIN”码，如“FIN-0001”

- 技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

- 服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。